Lubliniec, dnia 28-01-2015r.

SPZOZ-IV-9-15

Wszyscy Wykonawcy

dot. przetargu nieograniczonego na: Dostawę wyrobów medycznych do apteki szpitalnej SPZOZ   w Lublińcu, znak sprawy ZP/2/15.

Zamawiający przesyła odpowiedzi na pytania do SIWZ.

- Czy Zamawiający w Pakiecie 3 pozycja 1 dopuści paski testowe z bocznym zasysaniem krwi, z kapilarą na „przestrzał” całej długości paska z możliwością pobierania prawidłowo krwi tylko od jednej strony? W przypadku, gdy ktoś niepoprawnie,  z nieodpowiedniej strony przyłoży krople krwi  nastąpi zassanie  krwi bez wyniku,  pojawi się error i wówczas należy użyć nowego paska testowego. Konsekwencją tego będzie zużycie większej ilości pasków przez personel medyczny.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

- Czy Zamawiający w Pakiecie 3 pozycja 1  dopuści glukometry  i paski  testowe,  gdzie konieczne jest sprawdzenie zgodności kodu na opakowaniu pasków i kodu na wyświetlaczu glukometru?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

- Czy zamawiający w Pakiecie 3 pozycja 1 wymaga pasek testowy na zewnątrz, kapilara zasysająca na końcu (czubku) paska, z automatycznym wyrzutem po pomiarze ( funkcja daje dodatkowe podniesienia bezpieczeństwa i higieny pracy- po badaniu pracownik nie ma styczności z materiałem biologicznym pacjenta)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww. rozwiązanie.

- Czy Zamawiający w Pakiecie 3 pozycja 1 wymaga płyn kontrolny o 3 różnych zakresach – (prawidłowy, niski i wysoki) pozwalające skontrolować glukometr i paski przy stężeniach glukozy, odpowiadających prawidłowej, hipo- i hiperglikemii u pacjenta?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww. rozwiązanie.

- Czy Zamawiający w  Pakiecie 3 pozycja 1 wymaga jednego rodzaju pasków testowych współpracujących z więcej niż jednym modelem glukometrów, to jest glukometrami zasilanymi bateriami i glukometrami posiadającymi wbudowane własne źródło zasilania w postaci akumulatora ładowanego z sieci 230V?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww. rozwiązanie.

- Czy Zamawiający w Pakiecie 3 pozycja 1 wymaga, aby po podpisaniu umowy przetargowej przeprowadzić szkolenie całego personelu pielęgniarskiego z obsługi sprzętu oraz z przeprowadzania prawidłowej walidacji?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga ww. szkoleń.

- Czy Zamawiający w Pakiecie 3 pozycja 1 wymaga paski testowe, które mają maksymalny dostępny na rynku polskim zakres temperatury przechowywania pasków czyli wynoszący od minimum 4 do minimum 40°C?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww. rozwiązanie.

- Czy Zamawiający w Pakiecie 3 pozycja 1 wymaga, aby zaoferowane paski testowe były dystrybuowane za pośrednictwem hurtowni farmaceutycznych, w związku z czym można mieć pewność co do dostaw takich pasków w warunkach zabezpieczających je przed działaniem nieodpowiedniej temperatury i wilgoci?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww. rozwiązanie.

- Czy Zamawiający wymaga w Pakiecie 3 pozycja 1 dokument potwierdzający posiadanie i spełnianie normy ISO 15197: 2013 dla proponowanych pasków testowych i glukometrów i płynów kontrolnych?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww. rozwiązanie.

- Czy Zamawiający wymaga w Pakiecie 3 pozycja 1 glukometrów posiadających automatyczny wyrzut paska testowego co zwiększa bezpieczeństwo epidemiologiczne personelu szpitalnego umożliwiając bezdotykowe usuniecie paska z krwią badanego pacjenta?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww. rozwiązanie.

- Czy Zamawiający uwzględniając możliwość dopuszczenia ofert konkurencyjnych oraz potencjalne oszczędności finansowe, dopuści zaoferowanie w pakiecie 3 poz. 3 konkurencyjnych pasków testowych do glukometrów, charakteryzujących się wymienionymi poniżej, następującymi parametrami:

- Funkcja Auto-coding eliminująca konieczność kodowania, przy czym zastosowane i potwierdzone przez producenta rozwiązania techniczno-wdrożeniowe powodują że w praktyce po wprowadzeniu paska do glukometru nie są konieczne żadne czynności  potwierdzające ani sprawdzające użytkownika;

- Funkcja automatycznego wyrzutu zużytego paska testowego;

- Detekcja zbyt małej ilości krwi wprowadzonej do paska wraz z wyświetleniem odpowiedniego komunikatu informującego o niecałkowitym wypełnieniu paska na wyświetlaczu;

- Enzym dehydrogenaza glukozy GDH-FAD dający poprawne wyniki niezależnie od stężenia tlenu rozpuszczonego we krwi i nieinterferujący z cukrami nieglukozowymi;

- Możliwość wykonywania oznaczeń glikemii we krwi kapilarnej, żylnej i tętniczej;

- Wielkość zasysanej próbki krwi 0,5 ul;

- Czas pomiaru od chwili zassania próbki 5 s;

- Dobrze oznaczone miejsce zasysania krwi w przedniej części boku paska, znajdujące się w oddaleniu od krawędzi glukometru i umożliwiające swobodne pobieranie krwi z licznych miejsc AST oraz precyzyjną detekcję zbyt małej ilości krwi wprowadzonej do paska;

- Paski wymagające sporadycznej kontroli za pomocą płynów kontrolnych w 2 stężeniach zgodnie z wymogami producenta;

- Wyniki zgodne z normą ISO15197:2013 w zakresie hematokrytu 20%-60%

- Temperatura przechowywania produktu 5-39°C

- Zakres zastosowań pasków określony przez producenta, umożliwiający wykonywanie badań u pacjentów z rozmaitymi współistniejącymi stanami klinicznymi bez konieczności specjalnego wyłączania zastosowania pasków w chorobach współwystępujących;

- Zakres wyników liczbowych pomiaru 10-900mg/dl umożliwiający uzyskiwanie tak samo precyzyjnych i dokładnych wyników w całym zakresie pomiarowym (obejmującym wymagany zakres 10-600mg/dl) z dokładnością zgodną z wytycznymi normy ISO 15197:2013 co potwierdzono odpowiednim dokumentem Jednostki Notyfikowanej, oraz z najnowszymi zaleceniami Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego;

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

- Czy Zamawiający dopuszcza i wymaga paski testowe o zakresie wyników liczbowych pomiaru 10-900mg/dl, umożliwiające otrzymywanie wyników liczbowych pomiaru glikemii u pacjentów z wysokimi wartościami stężenia glukozy? Wartość glikemii u pacjentów hospitalizowanych może przekraczać 600mg/dl, przy czym glukometr z zakresem pomiarowym do 600mg/dl może wskazać komunikat HIGH lub Error zamiast wyniku już przy stężeniu glukozy wynoszącym 550mg/d – wskutek czego nie wiadomo czy stężenie glukozy we krwi pacjenta jest bliższe wartości 550mg/dl czy np. 800mg/dl. Paski z zakresem do 900 mg/dl dają więc dodatkowe informacje osobie wykonującej pomiar.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww. rozwiązanie.

- Czy Zamawiający wymaga aby deklarowany w instrukcjach obsługi maksymalny błąd pomiarowy pasków testowych nie przekraczał ±15mg/dl przy stężeniu glukozy <100 mg/dl i ±15% przy stężeniu glukozy >100 mg/dl, zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga.

- Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pasków testowych umożliwiających wykonywanie pomiarów we krwi żylnej i kapilarnej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww. rozwiązanie.

- Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pasków testowych dających poprawne wyniki w zakresie hematokrytu 20%-60%?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww. rozwiązanie.

- Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pasków testowych z enzymem dehydrogenaza glukozy, co umożliwi wykonywanie dokładnych pomiarów niezależnie od zmian stężenia tlenu rozpuszczonego we krwi?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww. rozwiązanie.

- Czy w celu uzyskania pewności pracy na sprzęcie dającym wiarygodne wyniki pomiarów Zamawiający wymaga przedstawienia atestu Jednostki Notyfikowanej potwierdzającego spełnianie przez zaoferowany sprzęt normy ISO15197:2013?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww. rozwiązanie.

- Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane paski testowe były wyrobem medycznym refundowanym, co zabezpieczy ciągłość dostaw pasków?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści paski i glukometry wymagające przeprowadzenia testu z płynem kontrolnym za każdym razem gdy wynik testu poziomu glukozy jest niższy lub wyższy niż poziom normalny?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww. rozwiązanie.

- Czy Zamawiający dopuści ofertę pasków testowych do glukometru, gdzie wszystkie elementy zestawu są niebezpieczne biologicznie i mogą potencjalnie przenosić choroby zakaźne, nawet po przeprowadzeniu czyszczenia i dezynfekcji?

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Zamawiający

mgr Barbara Szubert

Dyrektor SPZOZ w Lublińcu

Sporządził: Piotr Mastalerz