Załącznik nr 1 do SIWZ

Uwagi i wymogi Zamawiającego dot. wszystkich części zamówienia:

- Wszystkie proponowane wyroby medyczne muszą bezwzględnie spełniać wszystkie wymagania ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. wraz z Rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie, wyroby medyczne winny być zarejestrowane w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych  i Produktów Biobójczych – wymagane złożenie odpowiedniego oświadczenia zgodne z załącznikiem nr 3 do SIWZ.

- Wszystkie proponowane wyroby medyczne winny posiadać deklarację zgodności lub certyfikat zgodności CE.

- Części zamówienia (pakiety) stanowią niepodzielną całość.

- Podana ilość oznaczeń nie zawiera kontroli i kalibracji. W przypadku nie doszacowania ilości materiałów kontrolnych, kalibratorów, akcesoriów zużywalnych, płynów i innych odczynników dodatkowych koszty dodatkowych dostaw ponosi Wykonawca.

- Do wyceny wartości brutto za dzierżawę analizatorów i systemu informatycznego należy przyjąć okres 24-u miesięcy.

- Wykonawca zapewnienia, że w czasie awarii dzierżawionego analizatora  Zamawiający będzie mógł wykonać w innym najbliższym laboratorium analiz „CITO” na koszt (koszt wykonania badania + transport) Wykonawcy.

- Wykonawca będzie dostarczał odczynniki do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.

- W przypadku zmiany lokalizacji laboratorium/analizatorów, transport/instalację i uruchomienie analizatorów wraz z systemem informatycznym, w nowym miejscu wykonuje Wykonawca lub osoba trzecia upoważniona przez Wykonawcę przy czym koszt i odpowiedzialność za analizatory w czasie transportu/ponownej  instalacji ponosi Wykonawca. Zamawiający przewiduje, że w okresie umowy nastąpi tylko jedna zmiana lokalizacji.

- Przy pierwszej dostawie odczynników Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć aktualne karty charakterystyki substancji  niebezpiecznych w formie papierowej lub na płycie CD.

- W związku z informatyzacją laboratorium, wszystkie zaoferowane analizatory muszą posiadać możliwość podłączenia i pracy z programem typu LIS. Wszystkie zaoferowane analizatory winny posiadać złącza RS232 do podłączenia konwerterów Ethernet. Wymiana danych wg standardu HL7 (dwukierunkowa transmisja danych).

- Wskazany w SIWZ sprzęt, który po zakończeniu umowy przejdzie na własność Zamawiającego bez dodatkowego rozliczenia z Wykonawcą, zostanie przekazany na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. W protokole zdawczo-odbiorczym będą zapisane m. in. dane techniczne, wartość początkowa oraz stopień amortyzacji.

Potwierdzam spełnienie powyższych warunków.

………………………………………………………..

data i podpis upoważnionego przedstawiciela

Wymogi dot. systemu informatycznego - dot. tylko części nr 1, 2, 3, 4, 5, 6

Informacja na temat konfiguracji analizatora z posiadanym systemem laboratoryjnym „MARCEL”:

Po stronie Zamawiającego jest dostawa:

  - stacji roboczej,

  - drukarki do wyników,

  - czytnika kodów kreskowych,

  - zapewnienie w laboratorium dostępu do Internetu na potrzeby łącza serwisowego.

Po stronie Wykonawcy są pozostałe wszystkie elementy i sprzęt potrzebny do podłączenia, skonfigurowania, zainstalowania i uruchomienia analizatora wraz z systemem informatycznym.

Wykonawca w ramach niniejszej umowy dostarczy gotowe etykiety z kodami kreskowymi do znakowania materiału badawczego. Etykiety winny spełniać wymogi dostarczonego systemu.

WYMAGANY MIN ZAKRES FUNKCJONALNY SYSTEMU:

1.Rejestracja pacjentów i zleceń:

- rejestracja pacjentów, prowadzenie kartoteki pacjentów, rejestracja zleceń.

- centralna dzienna książka zleceń, automatyczny, wariantowy wybór ceny z wielu cenników.

2.Finanse (wystawienie rachunków za wykonane usługi, rejestry sprzedaży).

3.Oznaczanie, identyfikacja i weryfikacja materiału kodami kreskowymi.

4.Pracownia:

- wprowadzanie pojedynczych wyników bezpośrednio do zleceń,

- przyspieszona, uproszczona obsługa badań pilnych

- automatyczne tworzenie i obsługa list roboczych

- wyniki opisowe, wieloparametrowe, parametry wyliczane i kontrolne

- obsługa błędów

- zbiorcze książki wyników

5.Dwustronna komunikacja z analizatorem.

6.Walidacja wyników

- znakowanie (flagowanie), przyczyny błędów

- podgląd wyników (poprzednie, inne pracownie), wartości referencyjne, funkcje Delta-check

- ocena (weryfikacja) i autoryzacja (zatwierdzenie, odprawa) wyniku

7.Kontrola jakości

- kartoteka materiałów kontrolnych i procedur (SOP)

- automatyczne przygotowywanie Kart Kontroli

- rejestracja i ewidencja wyników prób kontrolnych poprawność, precyzja (odtwarzalność, powtarzalność) wyników, okresowa ocena metod

- wykresy LJ, analiza Westgarda (w seriach i pomiędzy, reguły proste i złożone, indywidualny dobór reguł)

- ewidencja działań naprawczych

8.Wyniki i zestawienia

a) archiwizacja wszystkich wyników, różne kryteria wyszukiwania, wydruk odpisów,

b) wyniki dla pacjenta: pojedyncze, zbiorcze, definiowane formularze, wydruk grupowy

c) zestawienia okresowe i zbiorcze:

- liczby i wartości badań – różne kryteria, dwupoziomowe podziały (oddziały/punkty pobrań, lekarze, płatnicy, wykonawcy, aparaty, rodzaje błędów, rodzaje pacjentów, osoby

zatwierdzające itp.), typy badań (w tym definiowane przez użytkownika), pełne lub

podsumowania, kody ICD

- wykazy imienne: wg nazwisk, zleceń, badaniami, podziały j.w.

- kosztowe (koszt własny badań), podziały jw., (uwzględnienie metod i powtórzeń)

- rozliczeniowe dla płatników,

– zestawienia statystyczne wartości wyników (ilości, średnie, odchylenia, min/max, z uwzględnieniem okresów wykonania, grup wiekowych, płci, zakresów norm itp.) w różnych podziałach

9.Dokumentacja systemu jakości

a) śledzenie historii zmian

b) odtwarzanie przebiegu pracy dla każdej próbki materiału (pobranie, rejestracja, wykonanie,

autoryzacja, wydanie itp., kto i kiedy, powody, typy błędów)

10.Możliwość współpracy z systemem szpitalnym (system firmy Asseco) w zakresie automatycznego przyjmowania zleceń i zwrotnego odsyłania wyników (bezpośrednio do zleceniodawców), standard HL7.

11.Możliwość zdalnej autoryzacji wyników z wykorzystaniem szyfrowanego łącza internetowego,

12.Automatyczne naliczanie kosztów (z uwzględnieniem metod i powtórzeń).

13.Konfiguracja środowiska i administrowanie nim.

Potwierdzam spełnienie powyższych warunków.

………………………………………………………..

data i podpis upoważnionego przedstawiciela

Wymogi dot. świadczenie opieki serwisowej systemu informatycznego dot. tylko części nr 1, 2, 3, 4, 5, 6

Zakres usług wykonywanych przez Wykonawcę w ramach umowy:

1. Dostarczenie i instalacja oprogramowania.

2. Szkolenie pracowników laboratorium/informatyków Zamawiającego w zakresie zarządzania danymi.

3. Generowanie ważności kodów aktywacyjnych.

4. Reakcja na zgłaszane przez Zamawiającego awarie i usuwanie możliwych do usunięcia ich skutków.

5. Przyjmowanie i załatwianie reklamacji.

6. Usuwanie błędów oprogramowania:

– uniemożliwiających pracę (krytyczne) – w trybie i na warunkach jak awarie,

– pozostałych – w ramach planowych aktualizacji oprogramowania.

7. Wprowadzanie i instalacja wynikających ze zmian przepisów prawnych aktualizacji użytkowanej wersji systemu, wraz z aktualizacją dokumentacji użytkowej.

8. Rekonfiguracje nieudostępnionych Zamawiającemu, niezbędnych do prawidłowej pracy Systemu ustawień danych sterujących jego pracą.

9. Konsultacje w zakresie:

– pomocy w przypadku trudności w wykonaniu czynności operatorskich,

– pomocy w diagnostyce problemów związanych z oprogramowaniem,

– doradztwa w zakresie implementacji i konfiguracji systemu u Zamawiającego,

10. Diagnozowanie uszkodzeń i naprawy okablowania podłączeń analizatora.

11. Analiza i zgłaszanie Zamawiającemu potrzeb w zakresie modernizacji czy wymiany sprzętu.

12. Analizy, diagnozowanie przyczyn, lokalizacja, wyjaśnianie zgłoszeń i wsparcie Zamawiającego w zakresie interpretacji funkcjonalności, zmian konfiguracji, organizacji pracy i działania Systemu, w tym odtworzenie historii dostępu do danych.

13. Analizy, diagnozowanie przyczyn, wyjaśnianie zgłoszeń i wsparcie Zamawiającego w zakresie interpretacji współpracy Systemu z analizatorem, w tym konsultacje dotyczące wymiany analizatora.

14. Konsultacje dotyczące reinstalacji infrastruktury sprzętowej, w tym wymiany/podłączania stacji roboczych, drukarek i drukarek fiskalnych.

15. Przeprowadzenie (na zgłoszenie Zamawiającego – nie częściej niż raz w ciągu umowy) audytu, obejmującego kontrolę poprawności gromadzonych danych, weryfikację organizacji pracy z Systemem i ocenę potrzeb Zamawiającego w tym zakresie.

Warunki prowadzenia prac serwisowych:

1. Kontakty Zamawiającego z Wykonawcą dokonywane są za pośrednictwem wyznaczonego przez Zamawiającego Administratora Systemu. W wyjątkowych wypadkach (w przypadku zgłoszenia awarii), dopuszcza się kontakt innej osoby tj. pracownika laboratorium.

2. Uruchomienie Systemu po awarii i usunięcie możliwych do usunięcia jej skutków, w tym ewentualne odtworzenie bazy danych z ostatniej kopii, w terminie nie dłuższym niż 24 godziny od chwili przyjęcia zgłoszenia.

3. Przyjmowanie zgłoszeń przez Wykonawcę:

– w dni robocze w godzinach 8.00 – 16.00:

– telefonicznie pod nr wskazany w ofercie

– za pośrednictwem faksu nr  wskazany w ofercie

– pocztą elektroniczną na adres wskazany w ofercie

– w dni robocze po godzinie 16.00 do 8.00 dnia następnego oraz w niedziele i święta – wyłącznie konsultacje w przypadku awarii: telefonicznie, pod nr wskazany w ofercie

– Zgłoszenie powinno zawierać:

– nazwę jednostki,

– datę i godzinę zgłoszenia,

– opis problemu,

– dane kontaktowe osoby koordynującej/uprawnionej do potwierdzenia wykonania czynności.

4. Za wyjątkiem zgłoszeń awarii, zgłoszenia przesłane pocztą elektroniczną są obsługiwane w pierwszej kolejności.

5. Usługi serwisowe, za wyjątkiem usług związanych z usuwaniem awarii i ich bezpośrednich skutków, wykonywane są w dni robocze w godzinach 8.00-16.00.

6. Szkolenia administratorów/pracowników Zamawiającego odbywają się w formie cyklicznych, comiesięcznych spotkań w siedzibie Wykonawcy. Zamawiający ma prawo do nieograniczonej liczby spotkań szkoleniowych. Spotkania są bezpłatne. Wykonawca nie zapewnia zakwaterowania w ramach szkolenia.

7. W okresie wdrożenia administratorem danych Systemu jest Wykonawca.

8. Po okresie wdrożenia (zakończonym protokołem odbioru) administratorem danych jest Zamawiający, w zakresie wszystkich danych (w tym konfiguracyjnych i sterujących automatycznymi funkcjami Systemu), do których dostęp wynika z posiadanych przez niego uprawnień. Standardowe usługi serwisowe nie obejmują ingerencji Wykonawcy w takie dane.

9. Wszelkie ingerencje Wykonawcy w dane administrowane przez Zamawiającego, niezależnie od warunków takich ingerencji, wymagają pisemnego zlecenia Zamawiającego. Wyjątkiem jest ingerencja związana z usunięciem awarii, dla której podstawą jest zgłoszenie awarii. Każda ingerencja w dane administrowane przez Zamawiającego jest dokumentowana

protokołem, którego kopia jest mu przekazywana.

10. Aktualizacje Systemu wykonywane są automatycznie przez Wykonawcę, z powiadomieniem Zamawiającego. Wyjątkiem są aktualizacje (wynikające z przepisów prawa) znacząco zmieniające funkcjonalność Systemu lub organizację pracy, których termin i tryb przeprowadzenia jest z Zamawiającym  indywidualnie uzgadniany.

11. Usługi serwisowe realizowane są w miarę możliwości w sposób zdalny, z wykorzystaniem udostępnionego przez Zamawiającego łącza serwisowego. Na miejscu u Zamawiającego wykonywane są jedynie czynności, których uwarunkowania techniczne uniemożliwiają wykonanie zdalne.

12. Usługi serwisowe nie obejmują usuwania skutków ani napraw wynikających z:

– nieprzestrzegania zasad i zaleceń eksploatacji systemu, błędów, braków lub pomyłek powstałych przy korzystaniu przez Zamawiającego z systemu, w tym nieprzestrzegania zasad zapewniających unifikację i jednolitą identyfikację danych wykorzystywanych w wymianie informacji z otoczeniem,

– instalacji czy wymiany części lub akcesoriów komputerowych bez wcześniejszego uzgodnienia z Wykonawcą,

– instalacji, uruchamiania lub eksploatacji oprogramowania innego niż objęte umową (formatowanie, odtwarzanie zawartości dysków, usuwanie skutków działania wirusów, rekonfiguracje zasobów itp.),

– ingerencji (przez osoby nieuprawnione) w oprogramowanie lub bazy danych, w tym z braku zabezpieczenia przed dostępem osób nieuprawnionych oraz utratą danych spowodowaną w/w działaniami,

– nieprawidłowej pracy systemu spowodowanej wadami urządzeń, sprzętu komputerowego, niewłaściwą instalacją i działaniem systemów operacyjnych bądź sieciowych, awarii sieci energetycznej lub zaistnienia okoliczności siły wyższej, jak również odtwarzania danych uszkodzonych w wyniku awarii oraz usuwania skutków awarii innych niż niezbędne do uruchomienia systemu, za wyjątkiem odtwarzania z ostatniej nieuszkodzonej kopii bezpieczeństwa.

13. Zamawiający jest zobowiązany do zapewnienia zdalnego dostępu do systemu, za pośrednictwem łącza internetowego.

14. Zamawiający jest zobowiązany do udzielenia Wykonawcy pomocy w wykonywaniu czynności serwisowych, w formie udziału oddelegowanych do tego celu pracowników Zamawiającego, w tym administratora Systemu i/lub pracowników odpowiednich służb technicznych.

Potwierdzam spełnienie powyższych warunków.

………………………………………………………..

data i podpis upoważnionego przedstawiciela

Część nr 1 – dzierżawa aparatu wraz z dostawą odczynników do badań hematologicznych.

Przedmiotem zamówienia w części nr 1 jest:

- Dzierżawa analizatora hematologicznego wraz z komputerem, kolorowym monitorem LCD, drukarką laserową HP LaserJetP1005(lub równoważną w zakresie tonerów) czarno-białą wraz z tonerem 2 szt., UPS, czytnikiem kodów kreskowych, klawiaturą, myszką do komputera, specjalistycznym oprogramowaniem oraz mikroskopem.

- Zakup wraz z dostawą odczynników kompatybilnych z dzierżawionym aparatem hematologicznym.

- Zakup wraz z dostawą 2 litrów May-Grunwalda i 0,5 litra  Giemsy do weryfikacji flagowanych rozmazów.

- Wykonawca w ramach przedmiotowej umowy zapewni rozbudowę istniejącego systemu informatycznego (tj. systemu „MARCEL”) o obsługę badań pracowni hematologii  oraz podłączy oferowany analizator do systemu, dodatkowo Wykonawca zapewni min 12 miesięczną opiekę serwisową nad systemem. Po zakończeniu przedmiotowej umowy dostarczony/rozbudowany system przejdzie na własność Zamawiającego bez dodatkowego rozliczenia z Wykonawcą.

- Dostawa termometru – 1 szt. dla zapewnienia prawidłowych warunków przechowywania w/w zakupionych odczynników. Po zakończeniu przedmiotowej umowy termometr przejdzie na własność Zamawiającego bez dodatkowego rozliczenia z Wykonawcą.

Liczba oznaczeń na czas trwania umowy: ogółem 60 500 oznaczeń, w tym

- 48 000 oznaczeń w trybie CBC

- 12 500 oznaczeń w trybie CBC +5DIFF

- Ilość materiałów kontrolnych na 3 poziomach do kontroli codziennej - wg szacunku Wykonawcy

- Odczynniki do codziennej i okresowej konserwacji i czyszczenia aparatu – wg szacunku Wykonawcy

Wykonawca załączy wykaz odczynników zgodnie z powyższą ilością oznaczeń na czas trwania umowy. Wykaz ten powinien zawierać:

| Nazwa odczynnika, nr katalogowy | Wielkość opakowania | Ilość opakowań wg zapotrzebowania Zamawiającego | Kwota netto za 1 op. | Kwota brutto za 1 op. | Wartość w zł brutto (Kol.3 x Kol.5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kol.1 | Kol.2 | Kol.3 | Kol.4 | Kol.5 | Kol.6 |
| ….. |  |  |  |  |  |
| ….. |  |  |  |  |  |
| Etykiet z kodami kreskowymi do znakowania materiału badawczego | 1000 szt. | 7 |  |  |  |
| Dzierżawa aparatu i systemu informatycznego | - | 24 (m-ce) | (za 1 miesiąc) | (za 1 miesiąc) |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |

Analizator:

Nazwa wykonawcy: ......................................

Producent: ………………………………………

Oferowany model/typ ……………………....

Rok produkcji ………………………………….

Parametry bezwzględnie wymagane dla analizatora z rozdziałem krwinek na 5 populacji (5DIFF).

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | Potwierdzenie spełnienia parametrów wymaganych (Wykonawca wpisuje słowa TAK/NIE ) |
| --- | --- | --- |
|  | Analizator wyposażony w: Jednostkę sterującą z monitorem LCD min 19” Ręczny czytnik kodów kreskowych Drukarkę laserową Urządzenie podtrzymujące (UPS) |  |
|  | Analizator posiadający min 24 parametry raportowane na wyniku |  |
|  | Objętość aspirowanej próbki max 20 µl |  |
|  | Technologia różnicowania WBC na 5 populacji oparta o fluorescencyjną cystometrię przepływową z zastosowaniem lasera półprzewodnikowego |  |
|  | Możliwość wykorzystania oznaczeń w trybie kapilarnym (ze wstępnym rozcieńczeniem) w trybie CBC+5DIFF |  |
|  | Aparat pracujący na całkowicie bezcyjankowych odczynnikach – udokumentowane kartami charakterystyki |  |
|  | Wydajność min 60 oznaczeń / h |  |
|  | Możliwość pracy z dowolnymi probówkami systemu zamkniętego jak i systemu otwartego pobierania krwi |  |
|  | Analizator wyposażony w podajnik próbek |  |
|  | Zapasowa igła aspiracyjna na wyposażeniu analizatora |  |
|  | Liniowość (bez wstępnego rozcieńczenia): RBC min do 8 mln/ µl WBC min do 400 tyś/ µl PLT min do 5 mln/ µl HGB do 25 g/dl |  |
|  | Dowolność trybu oznaczania dla każdej próbki (CBC lub CBC+DIFF ) z rzeczywistą oszczędnością odczynników w trybie CBC |  |
|  | Możliwość wprowadzenia danych demograficznych pacjenta |  |
|  | Możliwość oceny niedojrzałych granulocytów jako odrębnej populacji wyrażonej w wartościach bezwzględnych i procentach |  |
|  | Możliwość oceny całkowitej liczby WBC metodą optyczną |  |
|  | Flagowanie wyników patologicznych wraz z komunikatami opisującymi typowe patologie oraz informacja o stopniu ich zaawansowania |  |
|  | Jeden rodzaj krwi kontrolnej dla wszystkich parametrów, parametry krwi kontrolnej wczytywane za pomocą kodu ewentualnie z dyskietki lub CD |  |
|  | Oprogramowanie obejmujące: system kontroli jakości (min 20 zbiorów 300 punktowych wg systemu Levey-Jeninngsa oraz pamięć na 10 000 wyników próbek pacjentów, dowolność konfiguracji wydruku wyników w zależności od potrzeb laboratorium, system zarządzania odczynnikami z możliwością sprawdzenia poziomu odczynników w dowolnym czasie. |  |
| 19. | Deklaracja Zgodności CE, rejestracja wyrobu medycznego - dostarczyć wraz z aparatem. |  |
| 20. | Gwarancja analizatora wraz z wyposażeniem na czas trwania umowy leży po stronie Wydzierżawiającego. Koszty przyjazdu serwisanta, wymiany uszkodzonych podzespołów, części zużywalnych pokrywa Wydzierżawiający. |  |
| 21. | Usunięcie usterki lub awarii w okresie do 24 godzin (w dni robocze). Czas usunięcia awarii i usterek rozumie się jako czas od chwili zgłoszenia do chwili naprawy na miejscu. W przypadku konieczności wykonania 3 krotnej naprawy tego samego podzespołu Wykonawca dostarczy nowe urządzenie o takich samych parametrach. |  |
| 22. | Dostarczenia urządzeń medycznych i elementów zastępczych w okresie do 24 godzin w dni robocze - na czas naprawy trwającej dłużej niż 48 godzin. |  |
| 23. | Rok produkcji: nowy lub nie starszy niż 2013 r. |  |
| 24. | Instrukcja obsługi w j. polskim, dostarczyć wraz z aparatem. |  |
| 25. | Bezpłatne szkolenie personelu na żądanie Zamawiającego. |  |
| 26. | Darmowe przeglądy serwisowe urządzenia wg wskazań producenta analizatora, w okresie umowy dzierżawy. |  |
| 27. | Zapewnienie udziału w kontroli międzynarodowej. |  |

Minimalne wymogi dot. mikroskopu:

- mikroskop laboratoryjny do oceny wizualnej preparatów patologicznych i weryfikacji flagowanych przez analizator wyników

- nowy lub nie starszy niż 4 lata

-dostępne obiektywy 4x,10x,40x, 100x -imersja

-dostępne okulary 5x,10x

Potwierdzam spełnienie powyższych warunków.

………………………..

data i podpis upoważnionego przedstawiciela

Część nr 2 – dzierżawa aparatu wraz z dostawą odczynników do oznaczeń biochemicznych

Przedmiotem zamówienia w części nr 2 jest :

- Dzierżawa aparatu do oznaczeń biochemicznych wraz wirówką laboratoryjną,  która po zakończeniu umowy przejdzie na własność Zamawiającego bez dodatkowego rozliczenia z Wykonawcą.

- Zakup wraz z dostawą odczynników do oferowanego aparatu biochemicznego. Ilość materiałów kontrolnych na 2 poziomach wykonywanych naprzemiennie - wg szacunku Wykonawcy. Zestawy odczynnikowe do biochemii ciekłe (dopuszcza się proszkowe dla zestawów TIBC, alkoholu)

- Wykonawca w ramach przedmiotowej umowy zapewni rozbudowę istniejącego systemu informatycznego (tj. systemu „MARCEL”) o obsługę badań pracowni biochemii oraz podłączy do systemu oferowany analizator, dodatkowo Wykonawca zapewni min 12 miesięczną opiekę serwisową nad systemem. Po zakończeniu przedmiotowej umowy dostarczony system przejdzie na własność Zamawiającego bez dodatkowego rozliczenia z Wykonawcą.

- Dostawa termometru – 1 szt. do pomiaru temperatury w lodówce, w której przechowywane są ww. zakupione odczynniki. Po zakończeniu przedmiotowej umowy dostarczony termometr przejdzie na własność Zamawiającego bez dodatkowego rozliczenia z Wykonawcą.

Wykonawca załączy wykaz odczynników zgodnie z poniższą ilością oznaczeń na czas trwania umowy.

Aparat:

Nazwa wykonawcy: …........................

Producent: ………………………………………

Oferowany model/typ ……………………

Rok produkcji …………………………………

| Parametry wymagane | Potwierdzenie spełnienia parametrów wymaganych (Wykonawca wpisuje słowa TAK/NIE ) |
| --- | --- |
| 1. Analizator biochemiczny nowy, typu wolnostojącego ( podłogowy), obsługiwany z poziomu zewnętrznego komputera. |  |
| 2. Wykonywanie oznaczeń enzymów, substratów, białek specyficznych, pierwiastków |  |
| 3. Wydajność dla badań biochemicznych/turbidymetrycznych – 400 testów/godz. |  |
| 4. Analizator bez konieczności modułu ISE |  |
| 5. Układ optyczny w technologii LED – diody monochromatyczne jako źródła światła, bez zastosowania i konieczności wymiany lamp. |  |
| 6. Pomiar w kuwetach ze szkła hartowanego lub tworzyw sztucznych wielokrotnego użytku. |  |
| 7. automatyczne sprawdzanie czystości optycznej każdej kuwety przed pomiarem odejmowanie jej absorbancji od absorbancji reakcji oraz odrzucenie kuwet poza dopuszczalnym zakresem w czasie rzeczywisytym. |  |
| 8.Dwia niezależne ramiona odczynnikowe mieszadła i osobne ramie próbkowe |  |
| 9. Wykrywanie przeszkód przez igły, igfła próbkowa wyposażona w czujnik wykrywania skrzepówz automatycznym myciem po wykryciu skrzepu. |  |
| 10.Analizator wyposażony w stację mycia kuwet, układ dozujący pracuje w oparciu o pompy ceramiczne. |  |
| 11. Możliwość jednorazowego załadowania min. 90 pozycji na rutynowe próbki barkodowane |  |
| 12.Chłodzony rotor odczynnikowy – min. 80pozycji |  |
| 13. Możliwość szybkiego dostawiania próbek w sesji roboczej w toku w czasie nie dłuższym niż 1 minuta( wstrzymanie pracy igieł) |  |
| 14. Wstawianie kontroli , kalibratorów i próbek citowych na dowolnych pozycjach rotora próbkowego. |  |
| 15. Wbudowane czytniki kodów kreskowych dla probówek i odczynników |  |
| 16. Pomiar objętości odczynników znajdujących się na pokładzie analizatora z wyliczaniem ilości testów z pozostałej objętości odczynnika. |  |
| 17. Automatyczne przechodzenie do kolejnej butelki tego samego odczynnika po skończeniu się odczynnika w pierwszej butelce. |  |
| 18. Analizator dostarczany ze stacją uzdatniania wody. |  |
| 19. Zużycie wody na godz. nie więcej niż 15 litrów, zużycie prądu nie więcej niż 1000VA |  |
| 20. Oprogramowanie analizatora w języku polskim. Odczynniki barkodowane tego samego producenta co analizator. |  |
| 21. Automatyczne powtarzanie wyników po przekroczeniu liniowości lub zaprogramowanych granic wyników. |  |
| 22. Oprogramowanie analizatora wyposażone w kontrolę jakości.Wymagane wykresy Levy Jenningsa – dwa poziomy kontroli na jednym wykresie , reguły Westgarda i wykresy Youdena.Zewnętrzny międzynarodowy program kontroli jakości tego samego producenta co odczynniki. |  |
| 23. Analizator dostarczany z zewnętrznym komputerem, drukarką laserową i UPS. |  |
| 24. Instrukcja obsługi analizatora i metodyki badań w języku polskim dostarczone wraz z analizatorem. |  |
| 25. Usunięcie usterki lub awarii w okresie do 24 godzin ( w dni robocze). Czas usunięcia awarii i usterek rozumie się jako czas od chwili zgłoszenia do chwili naprawy na miejscu. W przypadku konieczności wykonania 3 krotnej naprawy tego samego podzespołu Wykonawca dostarczy nowe urządzenie o takich samych parametrach. Utylizacja zużytych części z wszystkich aparatów wynikających z niniejszej umowy leży po stronie Wykonawcy. |  |
| 26. Dostarczenie urządzeń medycznych i elementów zastępczych w okresie do 24 godzin w dni robocze - na czas naprawy trwającej dłużej niż 48 godzin. |  |
| 27. Bezpłatne szkolenie personelu na żądanie Zamawiającego. |  |
| 28. Bezpłatne przeglądy, zgodnie ze wskazaniami producenta aparatu w okresie dzierżawy. |  |
| 29. Gwarancja na dostarczony sprzęt w okresie umowy leży po stronie Wykonawcy. |  |

Odczynniki:

| Nazwa parametru | Ilość oznaczeń | Cena brutto za 1 oznaczenie | Wartość brutto (kol. 2 x kol. 3) | Wielkość opakowania | Cena brutto 1 opakowania | Nazwa handlowa, Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ALP /AMP-IFCC Stabilność odczynnika roboczego min 60 dni w tem. 2-8 st. C | 3000 oznaczeń |  |  |  |  |  |
| 2 | ALT –IFCC z fosforanem pirydoksalu Stabilność odczynnika roboczego min 6 dni w tem. 2-8 st. C | 15150 oznaczeń |  |  |  |  |  |
| 3 | AST –IFCC z fosforanem pirydoksalu Stabilność odczynnika roboczego min 6 dni w tem. 2-8 st. C | 13180 oznaczeń |  |  |  |  |  |
| 4 | Alfa –amylaza direct substrat z CNPG3 | 4756 oznaczeń |  |  |  |  |  |
| 5 | CK | 580 oznaczeń |  |  |  |  |  |
| 6 | GGTP Stabilność roboczego odczynnika min 60 dni w tem. 2-8 st. C | 1950 oznaczeń |  |  |  |  |  |
| 7 | LDH | 150 oznaczeń |  |  |  |  |  |
| 8 | Wapń Arsenazo | 1200 oznaczeń |  |  |  |  |  |
| 9 | Albuminy | 770 oznaczeń |  |  |  |  |  |
| 10 | Bilirubina całkowita z cetrymidem i kwasem sulfanilowym Stabilność odczynnika roboczego min 20 dni w tem. 2-8 st. C | 9720 oznaczeń |  |  |  |  |  |
| 11 | Bilirubina bezpośrednia Stabilność odczynnika roboczego min 20 dni w tem. 2-8 st. C | 480 oznaczeń |  |  |  |  |  |
| 12 | Cholesterol całkowity | 8800 oznaczeń |  |  |  |  |  |
| 13 | Cholesterol HDL Direct z detergentem | 4750 oznaczeń |  |  |  |  |  |
| 14 | Cholesterol LDL Direct z detergentem | 5040 oznaczeń |  |  |  |  |  |
| 15 | Trójglicerydy | 7000 oznaczeń |  |  |  |  |  |
| 16 | Kreatynina Stabilność odczynnika roboczego min 30 dni w tem. 2-8 st. C | 26000 oznaczeń |  |  |  |  |  |
| 17 | Glukoza | 31000 oznaczeń |  |  |  |  |  |
| 18 | Żelazo z ferrozyną | 3120 oznaczeń |  |  |  |  |  |
| 19 | Magnez z błękitem ksylidylu | 900 oznaczeń |  |  |  |  |  |
| 20 | Fosforany nieorganiczne | 1100 oznaczeń |  |  |  |  |  |
| 21 | Białko całkowite z jonami miedzi | 4560 oznaczeń |  |  |  |  |  |
| 22 | Kwas moczowy | 2600 oznaczeń |  |  |  |  |  |
| 23 | TIBC lub UIBC | 150 oznaczeń |  |  |  |  |  |
| 24 | Mocznik Stabilność odczynnika roboczego min 60 dni w tem. 2-8 st. C | 11200 oznaczeń |  |  |  |  |  |
| 25 | ASO | 570 oznaczeń |  |  |  |  |  |
| 26 | CRP | 20000 oznaczeń |  |  |  |  |  |
| 27 | Alkohol etylowy | 1200 oznaczeń |  |  |  |  |  |
| 28 | Białko w moczu i PMR | 1050 oznaczeń |  |  |  |  |  |
| 29 | Hemoglobina glikowana | 1680 oznaczeń |  |  |  |  |  |
| 30 | RF | 580 oznaczeń |  |  |  |  |  |
| 31 | Mocz kontrolny |  |  |  |  |  |  |
|  | Kalibrator biochemiczny ludzki. Zgodność wartości kalibracyjnych z metodyką podaną do odczynników. Wartości stężęń odniesione do dostępnych materiałów i systemów referencyjnych. Wartości enzymów muszą być odniesione do najnowszych dostępnych materiałów referencyjnych Komisji Enzymatycznej IFCC. |  |  |  |  |  |  |
| 32 | HbA1c – standard |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Alkohol – standard |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Materiały kontrolne na dwóch poziomach. Materiał musi zawierać wartości nominalne zgodne z metodyką podaną dla odczynników. Musi zawierać zakresy dla HDL i LDL metodą bezpośrednią. Zakresy w materiałach kontrolnych muszą spełniać warunek spójności pomiarowej i muszą być odniesione do dostępnych materiałów referencyjnych wyższego rzędu. Zakresy dla enzymów musza być spójne z najnowszymi dostępnymi materiałami referencyjnymi opracowanymi przez komisję IFCC jw. Systemów Referencyjnych dla Enzymów. |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Inne odczynniki i materiały zużywalne niezbędne do prawidłowej eksploatacji aparatu: |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Udział w międzynarodowej kontroli jakości,12x5 ml |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Materiały kontrolne: |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Surowica kontrolna reumatoidalna – poziom I, |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Surowica kontrolna reumatoidalna – poziom II |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Hemoglobina A1c – poziom normalny |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Hemoglobina A1c – poziom podwyższony |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Alkohol Kontrola – poziom I, |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Alkohol Kontrola – poziom II |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Etykiet z kodami kreskowymi do znakowania materiału badawczego | 10 000 |  |  | 1000 szt. |  |  |
| 45 | Dzierżawa aparatu i systemu informatycznego |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem: |  |  |  |  |  |  |
|  | Poz. 35- Wykonawcy dodają wymaganą ilość wierszy dla prawidłowej wyceny |  |  |  |  |  |  |

Wymagane parametry graniczne dla wirówki laboratoryjnej:

- Wirówka laboratoryjna do odwirowywania próbek krwi i materiałów biologicznych, do przygotowania ich do badań biochemicznych w laboratorium medycznym.  Wirówka wraz z akcesoriami gotowa do pracy.

- Min 20szt. próbek jednocześnie.

- Odwirowywanie horyzontalne, regulacja obrotów do min 4000 obr/min.

- Możliwość ustawienia czasu wirowania.

- Gwarancja i ubezpieczenie  na okres umowy. Wszelkie koszty związane z naprawami urządzenia ponosi Wykonawca. W przypadku konieczności wykonania 3 krotnej naprawy tego samego podzespołu Wykonawca dostarczy nowe urządzenie o takich samych parametrach. Usunięcie usterki lub awarii w okresie do 24 godzin  ( w dni robocze). Czas usunięcia awarii i usterek rozumie się jako czas od chwili zgłoszenia do chwili naprawy na miejscu.

- Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona będzie wraz z urządzeniem.

- Zamawiający wymaga aby proponowana wirówka laboratoryjna była nie starsza niż rok prod.  2009.

- Deklaracja Zgodności CE, rejestracja wyrobu medycznego – dostarczyć wraz z aparatem.

Potwierdzam spełnienie powyższych warunków.

………………………..

data i podpis upoważnionego przedstawiciela

Część nr 3 – dzierżawa aparatu wraz z dostawą odczynników do oznaczeń koagulologicznych

Przedmiotem zamówienia w części nr 3 jest:

1) Dzierżawa analizatora koagulologicznego.

2) Zakup wraz z dostawą odczynników do dzierżawionego aparatu koagulologicznego.

3) Wykonawca w ramach przedmiotowej umowy zapewni rozbudowę istniejącego systemu informatycznego (tj. systemu „MARCEL”) o obsługę badań pracowni koagulologii oraz podłączy do systemu oferowany analizator, dodatkowo Wykonawca zapewni min 12 miesięczną opiekę serwisową nad systemem. Po zakończeniu przedmiotowej umowy dostarczony system przejdzie na własność Zamawiającego bez dodatkowego rozliczenia z Wykonawcą.

4) Dostawa termometru – 1 szt. do pomiaru temperatury w lodówce, w której przechowywane są ww. zakupione odczynniki. Po zakończeniu przedmiotowej umowy dostarczony termometr przejdzie na własność Zamawiającego bez dodatkowego rozliczenia z Wykonawcą.

Liczba oznaczeń na czas trwania umowy:

- 15 000 oznaczeń PT

- 11 000 oznaczeń APTT

- 1200 oznaczeń Fibrynogenu met. Claussa

- 1600 oznaczeń D-dimerów

Ilość materiałów kontrolnych na 2 poziomach wykonywanych naprzemiennie – wg szacunku Wykonawcy

Odczynniki do codziennej i okresowej konserwacji i czyszczenia aparatu – wg szacunku Wykonawcy

Wykonawca załączy wykaz odczynników zgodnie z powyższą ilością oznaczeń na czas trwania umowy.

Aparat:

Nazwa wykonawcy: ...........................

Producent: ………………………………………

Oferowany model/typ ……………………

Rok produkcji …………………………………

| Lp. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | Potwierdzenie spełnienia parametrów wymaganych (Wykonawca wpisuje słowa TAK/NIE ) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Automatyczny analizator koagulologiczny |  |
| 2. | Pomiary metodą krzepnięciową, chromogenną i immunologiczną |  |
| 3. | Obsługa za pomocą wbudowanego ekranu dotykowego, bez konieczności używania zewnętrznego komputera. |  |
| 4. | Wydajność: min. 50 testów/godz. dla PT, min. 8 testów/godz. dla d-dimerów i min. 40 testów/godz. dla PT/APTT/Fibrynogen (Clauss) wykonywanych równocześnie. |  |
| 5. | Pomiary w pojedynczych kuwetach reakcyjnych |  |
| 6. | Możliwość jednorazowego załadowania do aparatu min. 50 kuwet, ich automatyczne pobieranie oraz utylizacja. |  |
| 7. | Możliwość oznaczenia fibrynogenu w dodatkowych trybach (niskich i wysokich stężeń) pozwalając na pomiar w zakresie od 25 mg/dl do 1000 mg/dl. |  |
| 8. | Pokład odczynnikowy z pozycjami chłodzonymi (w tym na PT) i niechłodzonymi. |  |
| 9. | Termostatowanie odczynników do 37°C dopiero w igle, nie na pokładzie odczynnikowym. |  |
| 10. | Możliwość zdefiniowania różnych pojemników odczynnikowych (w tym naczynek próbkowych) i automatyczne dostosowanie się poziomu schodzenia igły dla różnych pojemników. |  |
| 11. | Możliwość dostawienia próbki citowej. |  |
| 12. | Czujniki wykrywania poziomu dla próbek, odczynników, wody destylowanej i ścieków. |  |
| 13. | Monitorowanie objętości odczynników na pokładzie. |  |
| 14. | Automatyczne rozcieńczanie kalibratorów oraz próbek. |  |
| 15. | Wbudowany skaner kodów kreskowych dla probówek. |  |
| 15. | Kontrola jakości z wykresami Levey Jenningsa. |  |
| 17. | Minimum 6 plików kontroli jakości, pozwalających na jednoczesne wprowadzenie 6 różnych materiałów kontrolnych dla każdego z testów. |  |
| 18. | Wbudowana drukarka termiczna. |  |
| 19. | Do aparatu dołączona będzie instrukcja używania odczynników PT, APTT, Fibrynogen oraz przykładowa ulotka z wartościami dla kontroli jakości. |  |
| 20. | Usunięcie usterki lub awarii w okresie do 24 godzin ( w dni robocze). Czas usunięcia awarii i usterek rozumie się jako czas od chwili zgłoszenia do chwili naprawy na miejscu. W przypadku konieczności wykonania 3 krotnej naprawy tego samego podzespołu Wykonawca dostarczy nowe urządzenie o takich samych parametrach. Utylizacja zużytych części z wszystkich aparatów wynikających z niniejszej umowy leży po stronie Wykonawcy. |  |
| 21. | Dostarczenie urządzeń medycznych i elementów zastępczych w okresie do 24 godzin w dni robocze – na czas naprawy trwającej dłużej niż 48 godzin. |  |
| 22. | Bezpłatne szkolenie personelu na żądanie Zamawiającego. |  |
| 23. | Bezpłatne przeglądy, zgodnie ze wskazaniami producenta aparatu w okresie dzierżawy. |  |
| 24. | Gwarancja na dostarczony sprzęt w okresie umowy po stronie Wykonawcy. |  |

Odczynniki:

| Nazwa parametru | Ilość oznaczeń | Cena brutto za 1 oznaczenie | Wartość brutto (kol. 2 x kol. 3) | Wielkość opakowania | Cena brutto 1 opakowania | Nazwa handlowa, Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | PT Ciekła tromboplastyna ludzka lub zwierzęca W zestawie chlorek wapnia Możliwość przygotowania dowolnych objętości odczynnika roboczego Stabilność odczynnika roboczego w temp. Pokojowej – min. 5 dni. Maksymalna objętość buteleczki z tromboplastyną – 10 ml. | 15 000 oznaczeń |  |  |  |  |  |
| 2. | APTT Odczynnik ciekły z krzemionką. W zestawie chlorek wapnia Maksymalna objętość buteleczki z odczynnikiem – 10 ml. | 11 000 oznaczeń |  |  |  |  |  |
| 3. | Fibrynogen – met. Claussa; Kompletny zestaw z trombiną, buforem i kalibratorem Maksymalna objętość fiolki z trombiną 5 ml. Stabilność trombiny po rozpuszczeniu min. 1 tydzień w temp. Lodówki, z możliwością mrożenia. | 1200 oznaczeń |  |  |  |  |  |
| 4. | D-dimery Kompletny zestaw z lateksem, buforem, rozpuszczalnikiem i kalibratorem. Maksymalna objętość fiolki z trombiną 5 ml. | 1600 oznaczeń |  |  |  |  |  |
| 5. | Inne odczynniki i materiały zużywalne niezbędne do prawidłowej eksploatacji aparatu: |  |  |  |  |  |  |
|  | Materiały kontrolne: |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Osocze kontrolne normalne zamianowane dla zaoferowanego analizatora, poz. 1-3 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Osocze patologiczne zamianowane dla zaoferowanego analizatora poz. 1-3 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Osocze kontrolne normalne, poz. 4 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Osocze kontrolne patologiczne, poz. 4 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Etykiet z kodami kreskowymi do znakowania materiału badawczego | 1000 szt. |  |  | 1000 szt. |  |  |
| 11. | Dzierżawa aparatu i systemu |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem: |  |  |  |  |  |  |
|  | Poz. 5- Wykonawcy dodają wymaganą ilość wierszy dla prawidłowej wyceny |  |  |  |  |  |  |

Wykonawca w razie zgłoszonej awarii wydzierżawionego aparatu pokryje  koszty jakie poniesie Zamawiający wykonując testy d-dimer na innym analizatorze.

Potwierdzam spełnienie powyższych warunków.

………………………..

data i podpis upoważnionego przedstawiciela

Część nr 4 – dzierżawa aparatu wraz z dostawą odczynników do oznaczeń gazometrii i elektrolitów

###### Przedmiotem  zamówienia w części nr 4 jest:

###### 1) Dzierżawa dwóch aparatów do oznaczeń,

###### 2) Zakup wraz z dostawą odczynników do aparatów,

###### 3) Wykonawca w ramach przedmiotowej umowy podłączy dostarczone aparaty do systemu informatycznego w laboratorium Zamawiającego.

###### 4) Zakup wraz z dostawą kompatybilnych do urządzenia kapilar, mieszadełek i zatyczek – 5000 oznaczeń z krwi włośniczkowej.

###### I. Aparat do oznaczeń gazometrii i elektrolitów:

- Nazwa wykonawcy: …….....................

Producent: ………………………………………

- Oferowany model/typ ……………………

- Rok produkcji …………………………………

| Lp. | Opis parametru | Potwierdzenie spełnienia parametrów wymaganych (Wykonawca wpisuje słowa TAK/NIE ) |
| --- | --- | --- |
|  | Parametry mierzone jednocześnie min: pH, pCO2, pO2, Hct, Hb, SO2, Na, K, Cl, Ca |  |
|  | Podanie próbki bezpośrednio ze strzykawki lub kapilary |  |
|  | Zamknięte niezależne ścieki |  |
|  | Możliwość wpisania szczegółowych danych demograficznych pacjenta |  |
|  | Automatyczna kalibracja, jedno i dwupunktowa bez użycia zewnętrznych gazów kalibracyjnych |  |
|  | System kontroli jakości, pamięć wyników kontroli |  |
|  | Odczynniki oraz kalibratory w stanie płynnym konfekcjonowane w wydzielonych pojemnikach, grupowane w zbiorczych opakowaniach w ilości nie większej jak trzy i niezależny oddzielny pojemnik na odpady |  |
|  | Wbudowana drukarka |  |
|  | Kolorowy ekran, dotykowy |  |
|  | Termin ważności odczynników po instalacji w aparacie nie krótszy niż 30 dni |  |
|  | Możliwość podłączenia przystawki automatycznej kontroli jakości |  |
|  | Zasilanie 220-240V, 50-60 Hz |  |
|  | Oferowany sprzęt nie starszy niż z roku 2013, kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów ( nowe elektrody) i inwestycji, oprócz materiałów eksploatacyjnych. |  |
|  | Przeprowadzenie bezpłatnego szkolenia personelu Zamawiającego w zakresie obsługi, użytkowania i prawidłowej eksploatacji urządzenia. Szkolenie zostanie przeprowadzone w języku polskim lub z udziałem tłumacza i udokumentowane zostanie stosownymi zaświadczeniami potwierdzającymi udział w szkoleniu. Wykonawca gwarantuje także udzielanie telefonicznych porad w zakresie obsługi sprzętu w razie takiej potrzeby ze strony personelu Zamawiającego. |  |
|  | W okresie umowy: - Wykonawca udziela pełnej gwarancji na dostarczony sprzęt, - Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usuwania wszystkich usterek i wad, jakie wystąpią w działaniu aparatury, których przyczyną są wady tkwiące w dostarczonej aparaturze lub jej wadliwy montaż, - przeglądy techniczne, zgodnie z dokumentacją producenta, dokonywane będą w całości na koszt Wykonawcy - czas reakcji serwisu Wykonawcy na zgłoszenie o awarii - maksymalnie 24 godz. (w dni robocze) - Wykonawca gwarantuje aparat zastępczy w przypadku każdej przedłużającej się naprawy analizatora, całkowity koszt wymiany lub udostępnienie analizatora zastępczego leży po stronie Wykonawcy |  |

Ilość oznaczeń na okres umowy wynosi: 5500

Podana ilość oznaczeń nie zawiera kontroli i kalibracji. W przypadku nie doszacowania ilości materiałów kontrolnych, kalibratorów, akcesoriów zużywalnych, płynów i innych odczynników dodatkowych koszty dodatkowych dostaw ponosi Wykonawca.

Wypełnia Wykonawca:

| Nazwa odczynnika, nr katalogowy | Wielkość opakowania | Ilość opakowań wg zapotrzebowania Zamawiającego | Kwota netto za 1 op. | Kwota brutto za 1 op. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ……. |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| Kapilary |  |  |  |  |  |
| Mieszadełka |  |  |  |  |  |
| Zatyczki |  |  |  |  |  |
| Dzierżawa aparatu |  |  | ( za 1 miesiąc ) | ( za 1 miesiąc ) |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |

II . Aparat do oznaczeń elektrolitów:

Nazwa wykonawcy: …….....................

Producent: ……………………………

Oferowany model/typ ………………..

Rok produkcji …………………………

| Lp. | Opis parametru | Potwierdzenie spełnienia parametrów wymaganych (Wykonawca wpisuje słowa TAK/NIE ) |
| --- | --- | --- |
|  | Elektrody bezobsługowe: Sodowa Na+ 28zułością28ektywna, przepływowa, szklana kapilara Potasowa K+ jonowoselektywna, przepływowa, elektroda membranowa Wapniowa Ca+ 28zułością28ektywna, przepływowa, elektroda membranowa Referencyjna, elektroda z płynem, przepływowa |  |
|  | Zakresy pomiarowe (mmol/L) - Krew pełna, surowica, osocze, materiał kontrolny – dokładność 0,01 mmol/L; Na+ zakres 40-205 mmol/L; K+ zakres 1,5-15 mmol/L Ca2+zakres 0,2-5,0 mmol/L - Dializaty Na+ zakres 40-205 mmol/L; dokładność 0,01 mmol/L K+ zakres 0,8-15,0 mmol/L; dokładność 0,01 mmol/L Ca2+zakres 0,2-5,0 mmol/L; dokładność 0,001 mmol/L - Mocz Na+ zakres 1-300 mmol/L; dokładność 1,0 mmol/L K+ zakres 4,5-120 mmol/L; dokładność 0,1 mmo/L |  |
|  | Wielkość próbki – typowa 95µl |  |
|  | Rodzaj próbki – krew pełna, surowica, osocze, mocz, dializaty, roztwory wodne, materiał kontrolny |  |
|  | Podawanie próbki – strzykawki, naczynka próbkowy, probówki, kapilary, microsamplery |  |
|  | Czas analizy – do 60 sek. |  |
|  | Wydajność – 60 próbek/1h bez wydruku, 45 próbek/1h z wydrukiem |  |
|  | Kalibracja – w pełni automatyczna, 1-punktowa, 2-punktowa co 4 h |  |
|  | Pamięć – wyniki kontrolne: 3 poziomy, ostatnie min 30 dni; wyliczenie średniej , SD i CV |  |
|  | Faktory korelacji – programowalne dla typów probówek: krew, mocz, dializaty |  |
|  | Zakresy norm – programowalne przez użytkownika, wyniki flagowane |  |
|  | Tryb czuwania- automatycznie lub przez użytkownika |  |
|  | Program diagnostyczny – kontrolowany przez użytkownika |  |
|  | Pamięć ostatnich min 15 komunikatów o błędach |  |
|  | Wyświetlacz – dwuliniowy, po 16 znaków |  |
|  | Drukarka – wbudowana termiczna, szerokość 16 znaków |  |
|  | Język - min polski |  |
|  | Możliwość połączenia z komputerem przez standardowy port szeregowy |  |
|  | Zasilanie 220-240V, 50-60 Hz |  |
|  | Ciężar do 10 kg |  |
|  | Oferowany sprzęt jest fabrycznie nowy, kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji, oprócz materiałów eksploatacyjnych |  |
|  | Przeprowadzenie bezpłatnego szkolenia personelu Zamawiającego w zakresie obsługi, użytkowania i prawidłowej eksploatacji urządzenia. Szkolenie zostanie przeprowadzone w języku polskim lub z udziałem tłumacza i udokumentowane zostanie stosownymi zaświadczeniami potwierdzającymi udział w szkoleniu. Wykonawca gwarantuje także udzielanie telefonicznych porad w zakresie obsługi sprzętu w razie takiej potrzeby ze strony personelu Zamawiającego. |  |
|  | W okresie umowy: - Wykonawca udziela pełnej gwarancji na dostarczony sprzęt, - Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usuwania wszystkich usterek i wad, jakie wystąpią w działaniu aparatury, których przyczyną są wady tkwiące w dostarczonej aparaturze lub jej wadliwy montaż, - przeglądy techniczne, zgodnie z dokumentacją producenta, dokonywane będą w całości na koszt Wykonawcy - czas reakcji serwisu Wykonawcy na zgłoszenie o awarii - maksymalnie 24 godz. (w dni robocze) - Wykonawca gwarantuje aparat zastępczy w przypadku każdej przedłużającej się naprawy analizatora, całkowity koszt wymiany lub udostępnienie analizatora zastępczego leży po stronie Wykonawcy |  |

Ilość oznaczeń na okres umowy wynosi: 30 000

Podana ilość oznaczeń nie zawiera kontroli i kalibracji. W przypadku nie doszacowania ilości materiałów kontrolnych, kalibratorów, akcesoriów zużywalnych, płynów i innych odczynników dodatkowych koszty dodatkowych dostaw ponosi Wykonawca.

Wypełnia Wykonawca:

| Nazwa odczynnika, nr katalogowy | Wielkość opakowania | Ilość opakowań wg zapotrzebowania Zamawiającego | Kwota netto za 1 op. | Kwota brutto za 1 op. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ……. |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| Dzierżawa aparatu |  |  | ( za 1 miesiąc ) | ( za 1 miesiąc ) |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |

Potwierdzam spełnienie powyższych warunków.

………………………..

data i podpis upoważnionego przedstawiciela

Część nr 5 – dzierżawa aparatu wraz z dostawą pasków testowych do analizy moczu

###### Przedmiotem  zamówienia w części nr 5 jest:

###### 1) Dzierżawa  aparatu do analizy moczu wraz z mikroskopem do oglądania osadu moczu. Mikroskop ten po zakończeniu okresu umowy przejdzie na własność Zamawiającego bez dodatkowego rozliczenia z Wykonawcą.

###### 2) Zakup wraz z dostawą pasków testowych do aparatu,

###### 3) Wykonawca w ramach przedmiotowej umowy zapewni rozbudowę istniejącego systemu informatycznego (tj. systemu „MARCEL”) o obsługę badań pracowni do analityki ogólnej oraz podłączy do systemu oferowany analizator, dodatkowo Wykonawca zapewni min 12 miesięczną opiekę serwisową nad systemem. Po zakończeniu przedmiotowej umowy dostarczony system przejdzie na własność Zamawiającego bez dodatkowego rozliczenia z Wykonawcą.

Aparat do analizy moczu:

- Nazwa wykonawcy: …….....................

Producent: ………………………………………

- Oferowany model/typ ……………………

- Rok produkcji …………………………………

| Lp. | Opis parametru | Potwierdzenie spełnienia parametrów wymaganych (Wykonawca wpisuje słowa TAK/NIE |
| --- | --- | --- |
| 1 | Analizator rok produkcji 2009/2010 |  |
| 2 | Wydajność min 500 oznaczeń na godzinę |  |
| 3 | Odczyt 10 parametrów fizyko – chemicznych moczu( pH, ciężar właściwy, leukocyty, azotyny, białko, ciała ketonowe, glukoza erytrocyty, bilirubina, urobilinogen, barwa) |  |
| 4 | Połączenie do LIS i dwukierunkowa transmisja danych |  |
| 5 | Pamięć co najmniej 1000 wyników |  |
| 6 | Flagowanie wyników patologicznych |  |
| 7 | możliwość wydruku w wybranych jednosatkach |  |
| 8 | możliwość wpisania osadu do wyniku w aparacie |  |
| 9 | kalibracja przy użyci pasków kalibracyjnych |  |
| 10 | możliwość zdefiniowania barwy i klarowności moczu |  |
| 11 | gotowość do pracy w każdej chwili po pracy aparat przechodzi w stan czuwania |  |
| 12 | automatyczne usuwanie zużytych pasków |  |
| 13 | kompensacja pomiaru uwzględniająca intensywne zabarwienie moczu |  |
| 14 | czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii do 24 godz |  |
| 15 | identyfikacja próbki za pomocą klawiatury numerycznej i czytnika kodów kreskowych |  |
| 16 | eliminacja wpływu kwasu askorbinowego na wyniki |  |
| 17 | paski testowe z minimalną 33zułością pomiaru dla białka 18 mg/dl i glu 40 mg/dl |  |

| Lp | Produkt | Warunki graniczne | Ilość | Wielkość opako-wania | Cena za 1 op. brutto | Ilość opak. | Wartość netto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa, Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paski testowe do analizy moczu: | Ilość parametrów – 10 Czułość: ciężar właściwy 1000-1030 pH 5-9, leukocyty 5-15 kom. W polu widzenia, azotyny 0,05 mg/dl, białko 18 mg/dl, glukoza 40 mg/dl, ciała ketonowe 5 mg/dl, urobilinogen 1- 0,4 mg/dl, bilirubina -0,5 mg/dl, erytrocyty-0,03 mg/dl, | 24 000 ozn. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Paski kalibracyjne |  | 100 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Roztwór „moczu kontrolnego” – norma |  | Wg szacunku wykonawcy na okres trwania umowy |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Udział w ocenie zewnętrznej kontroli jakości. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Etykiet z kodami kreskowymi do znakowania materiału badawczego |  | 5 op. | 1000 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Dzierżawa aparatu wraz z systemem |  | 24 m-ce |  | Za 1 m-c |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Razem: |  |  |  |  |  |

Minimalne wymogi dot. mikroskopu:

- mikroskop laboratoryjny do oceny wizualnej osadu moczu,

- nowy lub nie starszy niż 4 lata,

-dostępne obiektywy 4x,10x,40x

-dostępne okulary 5x,10x

Do pierwszej dostawy testów należy załączyć ulotkę potwierdzającą powyższe parametry. W przypadku awarii aparatu opisanego w części nr 5 Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia w ciągu 24 h aparatu zastępczego – kompatybilnego do testów – jw. Pozycja nr 1 i nr 2 winna być tego samego producenta.

Potwierdzam spełnienie powyższych warunków.

………………………..

data i podpis upoważnionego przedstawiciela

Część 6 - dzierżawa aparatu wraz z dostawą odczynników do immunochemii,

Przedmiotem zamówienia w części nr 6 jest:

  - Dzierżawa analizatora do oznaczeń immunochemicznych wraz z wirówką laboratoryjną. Wirówka ta po zakończeniu umowy przejdzie na własność Zamawiającego bez dodatkowego rozliczenia.

  - Sukcesywna dostawa odczynników do dzierżawionego analizatora immunochemicznego,

  - Wykonawca w ramach przedmiotowej umowy zapewni rozbudowę istniejącego systemu informatycznego (tj. systemu „MARCEL”) o dodatkowe stanowisko administracyjne (rejestracja w laboratorium), podłączy do systemu informatycznego oferowany analizator oraz zapewni min 12 miesięczną opiekę serwisową nad systemem. Dodatkowo Wykonawca dostarczy na potrzeby systemu informatycznego sprzęt komputerowy na potrzeby serwera systemu, sprzęt powinien spełniać podane minimalne parametry:  komputer na 64 bitowej platformie serwerowej, minimalna liczba rdzeni: 4, min 16 GB RAM, minimalna przestrzeń dyskowa: 500 GB z uwzględnieniem redundancji, wsparcie dla wielowątkowości i wirtualizacji, karta graficzna, 2 karty sieciowe Ethernet, DVD-RW, UPS właściwy dla danego serwera, z funkcją wyłączania komputera, sprzęt dostosowany do pracy pod systemem Linux.

  - Dostawa termometru – 1 szt. do pomiaru temperatury w lodówce, w której przechowywane są ww. zakupione odczynniki. Po zakończeniu przedmiotowej umowy dostarczony termometr przejdzie na własność Zamawiającego bez dodatkowego rozliczenia z Wykonawcą.

Dzierżawa analizatora do oznaczeń immunochemicznych wraz z wirówką laboratoryjną.

Nazwa wykonawcy: …….....................

Producent: ………………………………………

Oferowany model/typ analizatora / wirówki ………………………………………………………………../……………..……………………

Rok produkcji  analizatora/wirówki …………………………………………./………….…………………………………

| Min warunki i parametry analizatora | Potwierdzenie spełnienia wymaganych parametrów (Wykonawca wpisuje słowa TAK/NIE ) |
| --- | --- |
| 1.Analizator wolnostojący lub nastołowy. W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę analizatora nastołowego wymagane jest użyczenie kompatybilnego stołu. |  |
| 2.Analizator fabrycznie nowy lub używany nie starszy niż rok prod. 2014. Analizator używany powinien posiadać pełna dokumentację techniczną potwierdzającą jego dobry stan techniczny i dopuszczenie do użytkowania w laboratorium medycznym na okres umowy. |  |
| 3.Metoda pomiaru- chemiluminescencja |  |
| 4.Wydajność analizatora min 70 ozn/h |  |
| 5.Możliwość wykonania do 10 oznaczeń z jednej próbki |  |
| 6.Czas otrzymania wyników markerów kardiologicznych: nie więcej niż 10 min. Czas otrzymywania pozostałych wyników: max 30 min. | Należy wpisać czas otrzymywania wyników markerów kardiologicznych w pełnych minutach. Potwierdzić czas otrzymywania pozostałych wyników - max do 30 min. |
| 7.Detektor wykrywania skrzepów i mikro skrzepów w próbce |  |
| 8.Odczynniki prekalibrowane fabrycznie – krzywa kalibracyjna zapisana w kodzie kreskowym, wczytywana automatycznie do pamięci aparatu. |  |
| 9.Priorytetowe oznaczanie próbek CITO. |  |
| 10.Możliwość bezpośredniego stosowanie próbek pierwotnych |  |
| 11.System chłodzenia na pokładzie |  |
| 12.Wymagane jednorazowe końcówki pipetora. |  |
| 13.Analizator wraz z UPS |  |
| 14.Jeżeli zaproponowany analizator wymaga podłączenia zewnętrznego komputera, Wykonawca winien dostarczyć kompatybilny zestaw wraz z oprogramowaniem gotowym do pracy tzn. komputer, monitor LCD, drukarka, klawiatura, mysz, czytnik kodów kreskowych wraz z analizatorem a także odrębny zestaw komputerowy do opracowywania wyników i prowadzenia bazy danych. |  |
| 15.Ubezpieczenie sprzętu na czas trwania umowy leży po stronie Zamawiającego. Koszty przyjazdu serwisanta, wymiany uszkodzonych podzespołów, części zużywalnych pokrywa Wykonawca. |  |
| 16.Usunięcia usterki lub awarii w okresie do 24 godzin (w dni robocze). Czas usunięcia awarii i usterek rozumie się jako czas od chwili zgłoszenia do chwili naprawy na miejscu. W przypadku konieczności wykonania 3 krotnej naprawy tego samego podzespołu Wykonawca dostarczy nowe urządzenie o takich samych parametrach |  |
| 17.Dostarczenia urządzeń medycznych i elementów zastępczych w okresie do 24 godzin w dni robocze – na czas naprawy trwającej dłużej niż 48 godzin. |  |
| 18.Instrukcja obsługi i oprogramowanie w j. polskim wraz z dostawą sprzętu. |  |
| 19.Szkolenie personelu na żądanie Zamawiającego w ramach czynszu dzierżawnego. |  |
| 20.Przeglądy techniczne dzierżawionego sprzętu w okresie umowy wg wskazań producenta - w ramach czynszu dzierżawnego. |  |
| 21.Zaoferowanie aparatu zastępczego do zabezpieczenia parametrów kardiologicznych w ramach czynszu dzierżawnego analizatora podstawowego, wraz z testami wg potrzeb. |  |
| 22.Deklaracja Zgodności CE, rejestracja wyrobu medycznego - dostarczyć wraz z sprzętem. |  |

Potwierdzam spełnienie powyższych warunków.

…………………………………………….……………………..

data i podpis upoważnionego przedstawiciela

| Min parametry warunki i parametry wirówki laboratoryjnej | Potwierdzenie spełnienia wymaganych parametrów (Wykonawca wpisuje słowa TAK/NIE ) |
| --- | --- |
| 1.Wirówka laboratoryjna do odwirowywania próbek krwi i materiałów biologicznych, do przygotowania ich do badań biochemicznych w laboratorium medycznym. Wirówka wraz z akcesoriami gotowa do pracy. |  |
| 2.Min 20 szt. probówek (o poj. 10 ml) jednocześnie. |  |
| 3.Odwirowywanie horyzontalne, regulacja obrotów do min 4000 obr/min. |  |
| 4.Możliwość ustawienia czasu wirowania. |  |
| 5.Ubezpieczenie urządzenia na okres umowy po stronie Zamawiającego. Wszelkie koszty związane z naprawami urządzenia ponosi Wykonawca. W przypadku konieczności wykonania 3 krotnej naprawy tego samego podzespołu Wykonawca dostarczy nowe urządzenie o takich samych parametrach. Usunięcie usterki lub awarii w okresie do 24 godzin (w dni robocze). Czas usunięcia awarii i usterek rozumie się jako czas od chwili zgłoszenia do chwili naprawy na miejscu. Przeglądy techniczne dzierżawionego sprzętu w okresie umowy wg wskazań producenta - w ramach czynszu dzierżawnego. |  |
| 6.Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona będzie wraz z urządzeniem. |  |
| 7.Zamawiający wymaga aby proponowana wirówka laboratoryjna była nie starsza niż rok prod. 2010. |  |
| 8.Deklaracja Zgodności CE, rejestracja wyrobu medycznego - dostarczyć wraz z aparatem. |  |

Potwierdzam spełnienie powyższych warunków.

………………………………………………………..

data i podpis upoważnionego przedstawiciela

Sukcesywna dostawa odczynników i innych materiałów do dzierżawionego analizatora immunochemicznego

| Nazwa parametru | Ilość oznaczeń | Wielkość opakowania | Cena netto za 1 opakowanie | Cena brutto za 1 opakowanie | Wartość brutto (cena brutto za 1 opakowanie x ilość opakowań) | Cena brutto za 1 oznaczenie | Nazwa handlowa, Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TSH | 9000 |  |  |  |  |  |  |
| fT4 | 2500 |  |  |  |  |  |  |
| fT3 | 1700 |  |  |  |  |  |  |
| Beta HCG | 800 |  |  |  |  |  |  |
| CK.MB mas | 7000 |  |  |  |  |  |  |
| Troponina | 10000 |  |  |  |  |  |  |
| CEA | 1500 |  |  |  |  |  |  |
| PSA | 1800 |  |  |  |  |  |  |
| 1CA125 | 660 |  |  |  |  |  |  |
| HBs – Ag | 6000 |  |  |  |  |  |  |
| Anty- HBs | 700 |  |  |  |  |  |  |
| Prokalcytonina | 100 |  |  |  |  |  |  |
| Kalibratory |  |  |  |  |  |  |  |
| Materiały kontrolne |  |  |  |  |  |  |  |
| Inne odczynniki niezbędne do prawidłowej eksploatacji aparatu |  |  |  |  |  |  |  |
| Udział w kontroli |  |  |  |  |  |  |  |
| Dzierżawa analizatora wraz z wirówką i systemem na okres umowy. | 24 m-ce |  | Za 1 m-c | Za 1 m-c |  |  |  |
| Etykiet z kodami kreskowymi do znakowania materiału badawczego | 10 000 szt. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Razem: (cena oferty) | ……………………. zł |  |  |

Potwierdzam spełnienie powyższych warunków.

………………………………………………………..

data i podpis upoważnionego przedstawiciela

Część nr 7- dzierżawa aparatury do wykonywania badań z zakresu serologii grup krwi metodą aglutynacji kolumnowej  wraz z usługą serwisowania urządzeń.

Przedmiotem zamówienia w części nr 7 jest:

- Dzierżawa  aparatury do wykonywania badań z zakresu serologii grup krwi metodą aglutynacji kolumnowej  wraz z usługą serwisowania urządzeń.

- Zakup wraz z dostawą odczynników kompatybilnych z dzierżawioną aparaturą.

- Dostawa termometru – 1 szt. do walidacji termometrów, zapewniających kontrolę  prawidłowych warunków  przechowywania odczynników. Winien to być termometr szklany, cieczowy  z zakresem temperatury od -50 do +50 st. C wraz ze świadectwem wzorcowania na okres min 10 lat. Po zakończeniu przedmiotowej umowy dostarczony termometr przejdzie na własność Zamawiającego bez dodatkowego rozliczenia z Wykonawcą.

- Dostawa stanowiska laboratoryjnego/stanowisko biurowe dla ww. aparatury. Po zakończeniu przedmiotowej umowy stanowisko przejdzie na własność Zamawiającego bez dodatkowego rozliczenia z Wykonawcą.

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | Potwierdzenie spełnienia parametrów wymaganych (Wykonawca wpisuje słowa TAK/NIE oraz dodatkowe wymagane informacje ) |
| --- | --- | --- |
|  | Odczynniki |  |
| 1 | Zasada metody oparta na aglutynacji krwinek czerwonych z wykorzystaniem kart 6-kolumnowych. |  |
| 2 | Kolumny wypełnione żelowym podłożem separującym i odczynnikami monoklonalnymi (do badań grupowych) |  |
| 2a | Badanie grupy krwi noworodka Zestaw musi zawierać przeciwciała : anty-A, anty-B, anty-D, kontrola, BTA. Odczynniki monoklonalne. Odczynnik anty-D nie wykrywający odmiany DVI. Kolumny wypełnione odczynnikami. | Podać nazwy klonów w każdej serii odczynników. |
| 2b | Potwierdzenie grupy krwi AB0 RHD metodą mikrokolumnową Zestaw musi zawierać surowice (monoklony)do oznaczeń: anty-A, anty-B, anty-D VI(+), które pochodzą z innych klonów niż wymienione w pkt.2a. Odczynnik anty-D wykrywa odmianę DVI. Kolumny wypełnione odczynnikami. | Podać nazwy klonów w każdej serii odczynników. |
| 3 | Badanie przeglądowe przeciwciał pośrednim testem antyglobulinowym Mikrokarty wypełnione surowicą antyglobulinową poliwalentną.(opakowanie nie większe niż 300 kart) |  |
| 4 | Próba zgodności pomiędzy biorcą a dawcą krwi - pośredni test antyglobulinowy |  |
| 5 | Bezpośredni test antyglobulinowy do kwalifikacji z surowicą monowalentną anty-IgG |  |
| 6 | Krwinki firmowe do badania przeglądowego przeciwciał gotowe do użycia zawieszone w roztworze o niskiej sile jonowej. Krwinki trzypanelowe zawierające wszystkie znaczące klinicznie antygeny w tym antygen Cw. (opakowanie nie większe niż 200 testów) |  |
| 7 | Odczynniki – gotowe do użycia, termin ważności minimum 9 miesięcy od daty dostawy oraz 5 tygodni dla krwinek firmowych |  |
| 8 | Zewnątrzlaboratoryjna kontrola jakości (surowica i krwinki badane) dla metod mikrokolumnowych i probówkowych potwierdzona certyfikatem z możliwością wpisywania online (4 razy w roku) | Podać nazwę kontroli i producenta |
| 9 | Dostawa produktów – zgodnie z zadeklarowanym harmonogramem, transport monitorowany pod względem temperatury 2-8 st.C i potwierdzony wydrukiem (dotyczy produktów krwinkowych) |  |
| 10 | Odczynnik stabilizujący do zawieszania krwinek czerownych jednocześnie konserwujący krwinki tak, aby po ich zawieszeniu przydatność do użycia była co najmniej 3 tygodnie zgodnie z zaleceniem producenta |  |
| 11 | Wszystkie produkty do mikrometody od jednego producenta (poza materiałami zużywalnymi) pozwalające na pełną walidację metody. | Podać nazwę producenta |
| 12 | Wszystkie karty przechowywane w temperaturze pokojowej 18-25 st.C |  |
|  | II. Aparatura do metod mikrokolumnowych |  |
| 13 | Pipety dedykowane do systemu: razem 2 szt. manualna multidozująca z wyrzutnikiem -1szt. elektroniczna multidozująca z wyrzutnikiem: 1szt. | Podać nazwę urządzenia |
| 14 | Wirówka do mikrokart o pojemności (o stałym czasie i prędkości wirowania; z wyjmowanym rotorem w celu ułatwienia dezynfekcji) 4-6 miejsc: 2 szt. Inkubator na 24 karty | Podać nazwę urządzenia |
| 15 | Dozownik do diluentu w zakresie 0,5 – 1,0 ml : 2 szt. | Podać nazwę urządzenia |
|  | III Warunki serwisowania |  |
| 16 | Naprawy, przeglądy i walidacja sprzętu: bezpłatne na okres trwania umowy |  |
| 17 | Świadczenie bezpłatnej usługi serwisowania dla dzierżawionego sprzętu |  |
| 18 | Możliwość zgłoszenia awarii 24 h na dobę 365 dni w roku, a czas oczekiwania na reakcję/wizytę serwisanta w dni robocze nie dłuższy niż 24 godz. |  |
| 19 | W razie awarii sprzętu, wykonawca w trybie pilnym wstawia sprzęt zastępczy, max 24h w dni robocze. |  |

| Lp. | Opis badania | Nazwa odczynnika | Nr katalog. | Liczba badań | Cena jedn. badania netto | Cena jedn. badania brutto | Wielkość opak. | Ilość opak. | Cena jednostkowa netto/op. | Cena jednostkowa brutto/op. | Wartość brutto (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Testy PTA-LISS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Właściwa próba krzyżowa PTA- LISS: (liczba donacji) |  |  | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Karta do screeningu przeciwciał na 3 krw. wzorcowych w PTA- LISS |  |  | 4350 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Zestaw 3 krwinek wzorcowych do screeningu p/c (do testu PTA LISS i NaCl) |  |  | 4350 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Grupa krwi noworodka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Karta do pełnego oznaczenia grupy krwi z BTA (A-B-DVI-DVI-kontrola-BTA) |  |  | 190 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Potwierdzenie oznaczenia grupy krwi drugim klonem anty-A, anty-B, anty-D(wykrywa słabą ekspresję antygenuD ,DVI+-inne klony niż w pozycji 4(podać nazwy klonów) |  |  | 280 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Odczynnik do potwierdzania słabej ekspresji antygenu D w metodach jw. |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Zewnątrzlaboratoryjna kontrola jakości potwierdzona certyfikatem 4 x rok (surowica oraz krwinki czerwone) IHiT na rok 2017 |  |  | 4 zestawy |  |  | zestaw |  |  |  |  |
|  | Materiały zużywalne potrzebne do wykonania ww. ilości badań (liczone w opakowaniach) : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Odczynnik LISS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Płyn konserwujący do przygotowania krwinek czerwonych o stabilności 4 tygodnie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Końcówki do pipety |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Nakłuwacze do drenów |  |  | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dzierżawa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Dzierżawa systemu składającego się z manualnego system w postaci: -wirówka do mikrokart na 6 miejsc-2szt. -pipet multidizujących-2szt(1szt.elektro niczna,1 szt. manualna) -inkubator na 24 karty -dozownik do diluentu -2szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Potwierdzam spełnienie powyższych warunków.                    ………………………..

data i podpis upoważnionego przedstawiciela

Część nr  8  – sukcesywna dostawa testów diagnostycznych

| Lp | Produkt | Warunki graniczne | Ilość | Wielkość opakow. | Cena za 1 op. brutto | Ilość opak. | Wartość netto | Wartość brutto w zł | Producent | Nazwa handlowa, Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Testy do wykrywania krwi utajonej w kale | 1. Test płytkowy immunochromatograficzny w kale 2. Wartość cut off: min. 10 ng/ml 3. Czułość min. 99,9% 4. Swoisty dla ludzkiej hemoglobiny i nie wymagający diety 5. Brak efektu prozonowego do min. 100 000 ng/ml | 700 ozn. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Testy do wykrywania Giardia lamblia | 1. Test immunochromatograficzny kasetkowy do wykrywania Giardia lamblia (kasetka + bufor) 2. Wielkość opakowania min 20 sztuk | 450 ozn. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Testy do oznaczania odczynów kiłowych | 1. Test jakościowy/ półilościowy – aglutynacyjny, 2. Kontrola dodatnia i ujemna w zestawie, 3. Czułość analityczna wystandaryzowana wobec Ludzkiej Kontrolnej Surowicy Referencyjnej dla Testów Bezkrętkowych z Centrum Kontroli Chorób (CDC) w Atlancie lub innego równoważnego materiału kontrolnego, 4. Kompletny zestaw z mieszadełkami, igłą do dozowania i płytkami testowymi. | 2000 ozn. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Testy do oznaczeń ANTY - HCV | 1. Test immunochromatograficzny, kasetkowy 2. Możliwość oznaczania pojedynczej próbki 3. Czułość i swoistość testu 100% 4. Dołączyć kalibrowaną pipetę o pojemności wymaganej do metodyki oznaczenia. | 1200 ozn. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Testy do oznaczeń ANTY-HIV 1/2 | 1.Test immunochromatograficzny 2. Możliwość wykonania pojedynczego oznaczenia 3. Czułość testu min. 99,8%, Swoistość testu min 99,9%. | 1000 ozn. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Testy jakościowy do wykrywania antygenu Helicobacter pylorii | 1. Test immunochromatograficzny, kasetkowy 2.Możliwość wykonania pojedynczego oznaczenia 3.Czułość testu pow. 90%, Swoistość testu pow. 90% | 300 ozn. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Razem |  |  |  |  |
|  | Zamawiający wymaga przedłożenia metodyki wykonania każdego testu oraz deklaracji CE wraz z pierwszą dostawą. |  |  |  |  |  |  |  |

Potwierdzam spełnienie powyższych warunków.

………………………..

data i podpis upoważnionego przedstawiciela